учебно-методический комплекс по дисциплине

МЕТОДЫ ЭЛЕМЕНТНОГО И СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА

для студентов групп Т8-38, Е8-02

часть 2.

Сценарий проведения лабораторных работ

В 8 семестре студенты должны выполнить следующие лабораторные работы

| Наименование лабораторной работы | Цель лабораторной работы | Порядок выполнения лабораторной работы |
| --- | --- | --- |
| Определение размеров наночастиц благородных металлов с помощью просвечивающего электронного микроскопа | Проведение дисперсионного анализа наноразмерных частиц при помощи просвечивающей электронной микроскопии | - Ознакомиться с устройством и принципом работы микроскопа. Включить микроскоп, получить необходимый вакуум, поднять ускоряющее напряжение, получить электронный пучок, провести юстировку микроскопа. - Загрузить образцы в микроскоп. Получить изображение объекта на экране для наблюдения. - Получить снимки образца в микроскопе и зарегистрировать. По электронно-микроскопическим изображениям описать формы и структурные особенности наночастиц. - По увеличенным изображениям определить диаметры наночастиц, составить таблицу, построить графики их распределения по размерам. - По графику определить средний размер и описать характерные точки кривой распределения. |
| Определение индексов хиральности углеродных нанотрубок | Определение индексов хиральности углеродных нанотрубок с помощью просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения | - Получить в микроскопе и зарегистрировать изображения высокого разрешения нанотрубок. - На фотометре провести фотометрирование изображения нанотрубок и построить их профили. - Измерить расстояния между минимумами на профиле и определить диаметры нанотрубок. - На основании результатов измерений диаметров нанотрубок рассчитать индексы хиральности нанотрубок. |
| Проведение анализа элементного состава образца с помощью анализатора потерь энергии электронов | Приобретение практических навыков по определению элементного состава при помощи анализатора потери энергии электронов | - Выбрать область анализа образца в режиме изображения и перейти в режим дифракции. - Запустить режим сканирования анализатора и получить спектр потери энергии электронов. - Используя пик нулевых потерь энергии электронов откалибровать шкалу энергетических потерь. - Вычесть фон из спектра и по шкале энергетических потерь определить элементы, соответствующие пикам на спектре. |
| Методы подготовки образцов для просвечивающей электронной микроскопии | Приобретение практических навыков приготовления образцов для просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения с помощью ионно-лучевого утонения | - Вырезать диск диаметром 3 мм из предварительно склеенного сандвича из прямоугольников исходного образца при помощи ультразвукового отрезного устройства. - Утонить образец при помощи шлифования и механической полировки на плоско-параллельном шлифовальном устройстве до толщины 6070 мкм. - Приклеить образец с помощью воска к держателю ионно-лучевого утонителя. После откачки и получения соответствующего вакуума, включить вращение образца, подать газ, запустить ионные пушки (ускоряющее напряжение – 5 кВ, угол утонения обеих пушек – 10º). - Наблюдать за процессом ионной обработки на мониторе ПЗС камеры. По мере утонения образца, ускоряющее напряжение и угол утонения уменьшать; в конце обработки ускоряющее напряжение составляет 1.5 кВ, и угол утонения – 3º. - Остановить процесс обработки при появлении дырки в образце. Вынуть образец из камеры утонителя. Проверить качество образца в микроскопе. |
| Получение изображения в сканирующем зондовом микроскопе | Изучение основ сканирующей туннельной микроскопии и спектроскопии | - Измерение коэффициента преобразования K преобразователя ток-напряжение (ПТН). - Определение максимального измеряемого тока. - Получение изображения топографии поверхности в режиме постоянного туннельного тока. |
| Обработка и количественный анализ СЗМ изображений | Получить практические навыки в области обработки и количественного анализа СЗМ изображений. | 1. Выполнить фильтрацию изображения. 2. Измерить и сравнить параметры шероховатости изображений до и после фильтрации. 3. Построить Фурье-спектр изображения и измерить величины преобладающих пространственных частот спектра, сравнить соответствующие этим частотам периоды повторения элементов изображения с интервалами, полученными при измерениях на изображении. Определить углы между направлениями на изображении двумя способами и сравнить результаты. |
| Исследование поверхности твердых тел методом сканирующей туннельной микроскопии | Изучение основ сканирующей туннельной микроскопии и спектроскопии | - Измерение коэффициента преобразования K преобразователя ток-напряжение. - Определение максимального измеряемого тока. - Определение величины минимального тока. - Получение топографии поверхности в режиме постоянного туннельного тока. |
| Исследование поверхности твердых тел методом атомно-силовой микроскопии в неконтактном режиме | Получение топографии поверхности и фазового контраста исследуемого образца. | - Определить частоту механического резонанса датчика силового взаимодействия. - Определить добротность колебательной системы с пьезорезонансным датчиком. - Определить зависимость величины силового взаимодействия (амплитуды колебаний зонда) от расстояния зонд-образец. - Получить топографию поверхности и фазового контраста исследуемого образца. |