Лекция 19

Принцип работы сканирующих зондовых микроскопов. Пьезокерамические сканеры. Процесс сканирования поверхности в СЗМ. Визуализация информации, получаемой с помощью СЗМ.

Для исследования микрорельефа поверхности и ее локальных физических свойств в последнее десятилетие широко используются сканирующие зондовые микроскопы (СЗМ). Исследования образца в этих приборах проводится с помощью специальным образом приготовленных зондов в виде игл. Рабочая часть таких зондов (острие) имеет размеры порядка десяти нанометров. Характерное расстояние между зондом и поверхностью образцов в зондовых микроскопах по порядку величин составляет 0,1 – 10 нм. В основе работы зондовых микроскопов лежат различные типы взаимодействия зонда с поверхностью. Так, работа туннельного микроскопа основана на явлении протекания туннельного тока между металлической иглой и проводящим образцом. Работа атомно-силового и магнитно-силового микроскопа основана на различных типах силового взаимодействия.

Независимо от типа силового взаимодействия, работа СЗМ строится на одном принципе. Пусть взаимодействие зонда с поверхностью характеризуется некоторым параметром Р. Если существует достаточно резкая и взаимно однозначная зависимость параметра Р от расстояния зонд – образец Р = Р(z), то данный параметр может быть использован для организации системы обратной связи (ОС), контролирующей расстояние между зондом и образцом. На рис. 19.1 схематично показан общий принцип организации обратной связи сканирующего зондового микроскопа.

Рис.19.1

Система обратной связи поддерживает значение параметра Р постоянным, равным величине Р0, задаваемой оператором. Если расстояние зонд – поверхность увеличивается (уменьшается), то происходит изменение увеличение (уменьшение) параметра Р. В системе ОС формируется разностный сигнал, пропорциональный величине ΔP = P – P0 , который усиливается до нужной величины и подается на исполнительный элемент (ИЭ). Исполнительный элемент отрабатывает данный разностный сигнал, приближая зонд к поверхности или отодвигая его до тех пор, пока разностный сигнал не станет равным нулю. Таким образом расстояние зонд-поверхность образца поддерживается с высокой точностью. В существующих зондовых микроскопах точность удержания расстояния зонд-поверхность достигает величины ~ 0.01 Å.

Для получения изображения в СЗМ используется специальным образом организованный процесс сканирования образца. При сканировании зонд вначале движется над образцом вдоль определенной линии (строчная развертка), при этом величина сигнала на исполнительном элементе, пропорциональная рельефу поверхности, записывается в память компьютера. Затем зонд возвращается в исходную точку и переходит на следующую строку сканирования (кадровая развертка), и процесс повторяется вновь. Записанный таким образом при сканировании сигнал обратной связи обрабатывается компьютером, и затем СЗМ изображение рельефа поверхности Z = f(x,y) строится с помощью средств компьютерной графики. Наряду с исследованием рельефа поверхности, зондовые микроскопы позволяют также изучать различные свойства поверхности: механические, электрические, магнитные, оптические и многие другие.

Для контролируемого перемещения иглы на сверхмалых расстояниях в СЗМ используются пьезоэлектрические двигатели. Работа большинства пьезоэлектрических двигателей, применяемых в современных СЗМ, основана на использовании обратного пьезоэффекта, который заключается в изменении размеров пьезоматериала под действием электрического поля. Основой большинства применяемых в СЗМ пьезокерамик является состав Pb(ZrTi)O3 (цирконат-титанат свинца) с различными добавками. Уравнение обратного пьезоэффекта для кристаллов имеет вид:

uij = dijk Ek,

где uij - тензор деформаций, Ek - компоненты электрического поля, dijk - компоненты тензора пьезоэлектрических коэффициентов. Вид тензора пьезоэлектрических коэффициентов определяется типом симметрии кристаллов.

В СЗМ используется пьезокерамика, представляющая собой поляризованный поликристаллический материал, получаемый методами спекания порошков из кристаллических сегнетоэлектриков. Поляризация керамики производится следующим образом. Керамику нагревают выше температуры Кюри (для большинства пьезокерамик эта температура менее 300°С), а затем медленно охлаждают в сильном (~ 3 кВ/см) электрическом поле. После остывания пьезокерамика имеет наведенную поляризацию и поэтому может изменять свои размеры при приложении внешнего электрического поля (увеличение или уменьшение размеров определяется направлением вектора поляризации и вектора внешнего электрического поля).

Пьезокерамики представляют собой пьезоэлектрические текстуры. Вид тензора пьезоэлектрических констант для пьезокерамик существенно упрощается – отличными от нуля являются только три элемента d33, d31, d15, характеризующие продольные, поперечные (по отношению к вектору поляризации) и сдвиговые деформации.

Рассмотрим плоскую пластину из пьзокерамики (рис. 19.2) во внешнем электрическом поле. Пусть вектор поляризации P и вектор электрического поля E направлены вдоль оси X. Тогда, обозначив d|| = d33 и d = d31, получим, что деформации пьезокерамики в направлении, параллельном полю uxx = d||Ex, а в перпендикулярном полю направлении urr = dEx.

Рис.19.2

Каждая керамика имеет свой уникальный пьезомодуль d от 0,1 до 300 нм/В. Так, керамика с коэффициентом расширения 0,1 нм/В при приложении напряжения 100 мВ позволяет получить перемещение 0,1 Å, что достаточно для получения атомного разрешения. Для получения больших диапазонов сканирования (до нескольких сотен микрон) используется пьезокерамика с большими значениями пьезомодуля.

В сканирующей зондовой микроскопии обычно используют трубчатые пьзоэлементы. Они позволяют получать достаточно большие перемещения объектов при относительно небольших управляющих напряжениях. Трубчатые пьезоэлементы представляют собой полые тонкостенные цилиндры, изготовленные из пьезокерамики. Обычно электроды в виде тонких слоев металла наносятся на внешнюю и внутреннюю поверхности трубки, а торцы трубки остаются непокрытыми.

Под действием разности потенциалов между внутренним и внешним электродами трубка изменяет свои продольные размеры. В этом случае продольная деформация под действием радиального электрического поля может быть записана в виде: uxx = l/l = dEr, где l – длина трубки без поля.

Отсюда, абсолютное удлинение трубки

Δl=dlUh,

где h – толщина стенки пьезотрубки, U – разность потенциалов между внутренним и внешним электродами.

Таким образом, при одном и том же напряжении U удлинение трубки будет тем больше, чем больше ее длина и чем меньше толщина ее стенки.

Соединение трех трубок в один узел (рис. 19.3) позволяет организовать прецизионные перемещения зонда микроскопа в трех взаимно перпендикулярных направлениях. Такой сканирующий элемент (сканер) называется триподом.

Рис. 19.3

Общий вид трубчатого сканера и схема расположения электродов показаны на рис. 19.4. Материал трубки имеет радиальное направление вектора поляризации.

Рис. 19.4

Внутренний электрод обычно сплошной. Внешний электрод разделен по образующим цилиндра на четыре секции. При подаче противофазных напряжений на противоположные секции внешнего электрода (относительно внутреннего) происходит сокращение участка трубки в том месте, где направление поля совпадает с направлением поляризации, и удлинение там, где они направлены в противоположные стороны. Это приводит к изгибу трубки в соответствующем направлении. Таким образом осуществляется сканирование в плоскости XY. Изменение потенциала внутреннего электрода относительно всех внешних секций приводит к удлинению или сокращению трубки по оси Z. Таким образом, можно реализовать трехкоординатный сканер на базе одной пьезотрубки.

Несмотря на ряд технологических преимуществ перед монокристаллами, пьезокерамики обладают некоторыми недостатками, отрицательно влияющими на работу сканирующих элементов. Одним из таких недостатков является нелинейность пьезоэлектрических свойств. На рис. 19.5 в качестве примера показана зависимость величины смещения пьезотрубки в направлении Z от величины приложенного поля.														Рис.19.5

При малых управляющих полях Е < Е* ~ 100 В/мм нелинейностью можно пренебречь, поэтому сканирующие элементы работают при таких управляющих полях.

Еще одним недостатком пьезокерамик является неоднозначность зависимости удлинения от направления изменения электрического поля (гистерезис). Это приводит к тому, что при одних и тех же управляющих напряжениях пьезокерамика оказывается в различных точках траектории в зависимости от направления движения. Для исключения искажений СЗМ изображений, обусловленных гистерезисом пьезокерамики, регистрацию информации при сканировании образцов производят только на одной из ветвей зависимости z = f(U).

Одной из важных проблем СЗМ является задача стабилизации положения зонда над поверхностью исследуемого образца. Главным источником нестабильности положения зонда является изменение температуры окружающей среды или разогрев элементов конструкции зондового микроскопа во время его работы. Изменение температуры приводит к возникновению термоупругих деформаций. Абсолютное удлинение элементов конструкции микроскопа может быть оценено исходя из следующих соотношений:

u = l/l = T, отсюда l = lT.

Типичные значения коэффициентов теплового расширения материалов  составляют 10-5 – 10-6 град-1. Таким образом, при нагреве тела длиной 10 см на 1°С его длина увеличивается на величину ~ 1 мкм. Такие деформации весьма существенно влияют на работу зондовых микроскопов. Для уменьшения термодрейфа применяют термостатирование измерительных головок СЗМ или вводят в конструкцию головок термокомпенсирующие элементы. Наиболее простым способом уменьшения термодрейфа положения зонда по оси Z является введение в конструкцию СЗМ компенсирующих элементов из того же материала и с теми же характерными размерами, что и основные элементы конструкции, как показано на рис. 19.6.

При изменении температуры такой конструкции смещение зонда в вертикальном направлении Z будет минимальным. Для стабилизации положения зонда в плоскости XY измерительные головки микроскопов изготавливаются в виде аксиально-симметричных конструкций.

Рис.19.6

Процесс сканирования поверхности в сканирующем зондовом микроскопе выглядит следующим образом – рис. 19.7. Зонд движется вдоль линии (строки) сначала в прямом, а потом в обратном направлении (строчная развертка), затем переходит на следующую строку (кадровая развертка), таким образом получается растровая развертка. Движение зонда осуществляется с помощью сканера небольшими шагами под действием пилообразных напряжений, формируемых цифро-аналоговыми преобразователями. Регистрация информации о рельефе поверхности производится, как правило, на прямом проходе.

Рис. 19.7

Информация, полученная с помощью сканирующего зондового микроскопа, хранится в виде СЗМ кадра – двумерного массива целых чисел aij (матрицы). Физический смысл каждого элемента матрицы определяется той величиной, которая оцифровывалась в процессе сканирования. Каждому значению пары индексов ij соответствует определенная точка поверхности в пределах поля сканирования. Координаты точек поверхности вычисляются с помощью простого умножения соответствующего индекса на величину расстояния между точками, в которых производилась запись информации:

xi = x0i, 		yj = y0j,

где x0 и y0 – расстояния между соседними точками вдоль оси X и Y, в которых производилась запись информации. Как правило, СЗМ кадры представляют собой квадратные матрицы, имеющие размер 2n (в основном 256×256 и 512×512 элементов, хотя используются и форматы 200×200 и 300×300).

Визуализация СЗМ кадров производится средствами компьютерной графики, в основном, в виде трехмерных (3D) и двумерных яркостных (2D) изображений. При 3D визуализации изображение поверхности z = f(x,y), соответствующей СЗМ данным, строится в аксонометрической перспективе с помощью пикселей или линий. В дополнение к этому используются различные способы подсвечивания пикселей, соответствующих различной высоте рельефа поверхности. Наиболее эффективным способом раскраски 3D изображений является моделирование условий подсветки поверхности точечным источником, расположенным в некоторой точке пространства над поверхностью – рис. 19.7 (левый рисунок – подсветка по высоте, правый – с боковой подсветкой). При этом удается подчеркнуть мелкомасштабные неровности рельефа. Также средствами компьютерной обработки и графики реализуются масштабирование и вращение 3D СЗМ изображений.

Рис.19.8

При 2D визуализации каждой точке поверхности z = f(x,y) ставится в соответствие цвет. Наиболее широко используются градиентные палитры, в которых раскраска изображения производится тоном определенного цвета в соответствии с высотой точки поверхности. Пример 2D изображения участка поверхности приведен на рис. 19.8.

Рис. 19.8

Локальные СЗМ измерения (в точках растра), как правило, сопряжены с регистрацией зависимостей исследуемых величин от различных параметров. Например, это зависимости величины электрического тока через контакт зонд-поверхность от приложенного напряжения, зависимости различных параметров силового взаимодействия зонда и поверхности от расстояния зонд-образец и др. Данная информация хранится в виде векторных массивов. Для их визуализации в программном обеспечении микроскопов предусматривается набор стандартных средств изображения графиков функций.