# ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ КРИОГЕННЫХ УСТРОЙСТВ

# Лекция 2

# Теплоизоляция и принципы теплового расчета

Из-за малой величины теплоты парообразования жидких хладагентов (особенно жидкого гелия) вопросы теплоизоляции рабочего объема играют ключевую роль при разработке различных низкотемпературных устройств.

Прежде всего необходимо создать условия, при которых отсутствует прямой конвективный теплообмен между криообъемом и окружающей средой. Для этого применяют так называемую высоковакуумную изоляцию, которая заключается в вакуумной откачке пространства между внешним корпусом и рабочей емкостью (рис.2.1).

При достаточно низких давлениях 10-5 –10-6 мм рт.ст. конвективным теплообменом уже можно пренебречь. Однако остаются три других канала теплопритока к жидкому хладагенту:

- теплопроводность остаточного газа;

- приток тепла за счет теплопроводности труб, опор, подвесок, измерительных проводов, токовводов;

- лучистый теплообмен.

Очевидно, что для уменьшения суммарного теплопритока требуется уменьшить каждую компоненту теплопритока до приемлемого уровня. Ниже мы рассмотрим принципы расчета подводимой мощности к хладагенту и разберем возможные способы ее минимизации.

## 2.1. Теплопередача за счет теплопроводности остаточного газа

Теплопроводность газа слабо меняется в широком интервале давлений. По мере понижения давления до 10-3 мм рт.ст. и ниже длина свободного пробега молекул l оказывается больше расстояния d между ограничивающими поверхностями и молекулы пролетают от теплой стенки с температурой Т2 к холодной с температурой Т1 без межмолекулярных соударений. В этом режиме молекулярного течения теплопроводность газа становится функцией числа молекул, то есть давления.

Для уменьшения притоков тепла за счет теплопроводности газа следует максимально понизить давление в вакуумной полости, что достигается откачкой форвакуумными и диффузионными насосами, предварительной очисткой и прогревом внутренних вакуумных поверхностей. Значение остаточного давления должно составлять 10-5 –10-6 мм рт.ст.

Средняя длина l свободного пробега молекул обратно пропорциональна давлению и зависит от природы газа и его температуры (таблица 2.1). Так, для воздуха при Т = 293 К и давлении 1 Па длина свободного пробега l1 = 6,710-3 мПа [5]. При любом другом давлении

l = l1p, (2.1)

где p – давление газа в Па; l –  в м.

Таблица 2.1

Средняя длина свободного пути молекул различных газов при давлении 1 Па.

| Газы | l103, мПа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 600 К | 298 К | 77 К | 4,2 К |
| N2 | 20,8 | 8,67 | 1,26 | 0,0061 |
| O2 | 16,9 | 7,02 | 1,00 | 0,0047 |
| Ar | 16,7 | 6,79 | 0,933 | 0,0042 |
| CO2 | 11,6 | 4,32 | 0,492 | 0,0019 |
| Ne | 30,7 | 13,9 | 2,50 | 0,0165 |
| Kr | 14,1 | 5,52 | 0,691 | 0,0029 |
| H2 | 28,2 | 12,2 | 0,197 | 0,0108 |
| Xe | 10,5 | 3,93 | 0,448 | 0,0017 |
| H2O | 13,9 | 4,38 | 0,391 | 0,0013 |
| Воздух | 16,0 | 6,72 | 0,995 | 0,0048 |
| He | 43,6 | 19,1 | 3,13 | 0,0174 |

Величина средней длины свободного пробега молекул l необходима для определения степени вакуума. Для этого l сравнивают с эффективным размером вакуумной системы dэф. Для молекул газа внутри сферического сосуда диаметром D эффективный размер камеры dэф = 2/3D , для трубы бесконечной длины диаметром D dэф = D, а для двух бесконечных параллельных плоскостей, расположенных на расстоянии  друг от друга, dэф = 2D.

Критерий Кнудсена или число Кнудсена определяется как

Kn = l/dэф.

В зависимости от значения критерия Кнудсена различают вакуум низкий, средний и высокий.

Низкий вакуум – это состояние газа, при котором взаимные столкновения между молекулами преобладают над столкновениями молекул газа со стенками вакуумной камеры. Такое состояние газа соответствует условию Kn<<1. При этом длина свободного пути молекул газа значительно меньше размеров вакуумной камеры. Из условия изменения режима течения газа принимают Kn<<510-3. При напылении в низком вакууме столкновения молекул газа с молекулами распыляемого вещества не дают возможность получить на стенках камеры изображение экрана, поставленного на пути пучка.

Средний вакуум – это состояние газа, когда частоты соударений молекул друг с другом и со стенками  вакуумной камеры одинаковы, при этом l  dэф, а Kn  1.

Высокий вакуум – это состояние газа, при котором столкновения молекул газа со стенками вакуумной камеры преобладают над взаимными столкновениями молекул газа. При этом Kn>1. В этом случае изображение экрана, поставленного на пути молекулярного пучка, получается отчетливым. Из условий изменения течения газа принимают Kn≥1,5. Тогда условие существования среднего вакуума можно записать в виде 510-3 <Kn<1,5.

В криогенной технике интерес представляет только ситуация высокого вакуума, для которой производится расчет теплопроводности остаточного газа.

При соударениях молекул газа с ограничивающей стенкой между ними не происходит полного обмена энергией, то есть тепловое равновесие между стенкой и соударяющимися молекулами не устанавливается, что характеризуется коэффициентом аккомодации Кнудсена  . Иными словами, коэффициент аккомодации  характеризует неполноту обмена энергией между молекулами газа и поверхностью. Коэффициент аккомодации зависит от природы газа и твёрдого тела. На его величину также оказывают влияние температура, состояние поверхности твёрдого тела, наличие на ней адсорбированных газов и т.д. Приближённые значения коэффициентов аккомодации на чистых металлических поверхностях приведены в табл. 2.2.

Таблица 2.2

Приближенные значения коэффициентов аккомодации

| Температура, К | Коэффициенты аккомодации  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | гелия | водорода | воздуха |
| 300 78 20 | 0,29 0,42 0,59 | 0,29 0,53 0,97 | 0,8 – 0,9 1,00 1,00 |

Плотность теплового потока между двумя поверхностями (концентрические сферы, коаксиальные цилиндры, параллельные пластины), обусловленного теплопроводностью остаточного газа в режиме l>>d,  можно рассчитать по формуле

q=α0γ+1γ−1R8π1μT(T2−T1)p , (2.2)

где q в Вт/м2; R = 8310 Дж/(Ккмоль) – универсальная газовая постоянная;  – молярная масса газа; р – давление;  = Сp/Cv – показатель адиабаты; T – температура, измеренная в месте регистрации давления (как правило, комнатная);

α0=11α1+(1α2−1)S1S2 − (2.3)

общий коэффициент аккомодации,  где 1,2 – коэффициенты аккомодации выпуклой и вогнутой поверхностей соответственно; S1, S2 – площади поверхностей выпуклого и вогнутого тела.

Выражение (2.2) можно упростить, если подставить значение R:

q=18,18γ+1γ−1α0T2−T1μTp , (2.4)

где р в паскалях. Или:

q=2424α0γ+1γ−1T2−T1μTp , (2.5)

где р в мм рт.ст.

Если подставить значения   и  для газов (см. табл. 1.4) и принять Т = 295К, то выражение (2.5) можно записать в виде:

q=Cα0(T2−T1)p , (2.6)

где q в Вт/м2; р – давление  в мм рт.ст.; константа С в данном случае безразмерна и равна 160 для воздуха, азота; 283  для гелия.

Основная трудность при вычислении q обусловлена неопределенностью величины коэффициента аккомодации. Опыты показывают, что 0 для чистой металлической поверхности по отношению к гелию может составлять всего 0,025. Вместе с тем и расчеты, и практика показывают, что при давлении ниже 10-6 мм рт.ст. теплопроводностью остаточного газа можно пренебречь.